- 项目需求

一、有关要求说明（货物）

产品要求：

1、产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

2、本项目允许进口产品投标。

二、采购标的要求

一标段：冰箱一批（-86℃超低温保存箱1台；低温储存柜1台；-80度冰箱1台）

（一）-86℃超低温保存箱

采购参数：

1.容积≥620L，立式。

2.温度设定范围：-40℃~-86℃。

3.外部尺寸（宽*深*高）≤1035*900*1980mm，内部尺寸（宽*深*高）≥760*630*1310mm。

4.系统显示：LED显示屏，可显示箱内温度，设定温度，环境温度，输入电压，能设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能。

5.多种故障报警（高低温报警、传感器报警、冷凝器散热差报警、环温超标报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警）。

6. 多重保护功能（开机延时保护、超低电压补偿保护、超高电压补偿保护、密码保护功能）；具有密码保护防止误操作。

7.冷凝风机：冷凝风机两个，可根据环静温度实现智能开停，有效节能，降低噪音。环温高于20 度时开启2 个风机，环温高于12 度低于20 度时开启一个风机，环温低于12 度时关闭所有风机。

8.一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用暗锁及挂锁。

9. 4 个发泡内门，一层密封条，共5层密封结构，保温效果好。

10.采用VIP航空隔热真空保温材料，保温层厚度90MM，保温效果好；电镀锌板加防腐涂层内胆。

11.双压机复叠制冷系统设计，降温速度更快，温度更均匀，功率≤1200W。

12.上翻边结构搁架，可调位置，方便用户存储物品。

13. 具有可加热平衡孔模块，可满足短时间内连续开门。

14. 25mm直径测试孔设计，方便用户实验使用和监控箱内温度。

15. 配备网络接口，可（选配）同品牌圆盘温度记录仪、智能温度记录仪，全程监控并记录冷链设备运行状态，失控短信报警。

16. 可选配USB数据存储模块，记录箱内实际温度、设定温度、高温报警温度、低温报警温度、环温、电压等数据10年以上。

17. 具有内置5V冷链供电系统，减少外部布线，安全美观。

18. 生产厂家资质具有ISO13485，ISO9001，ISO14001认证，医疗器械生产许可证。

（二）低温储藏柜

采购参数：

1、温度范围-10°C～-30°C可调节，控温精度0.1℃；

2、箱内有效容积≥800L

3、由于实验室空间规划，要求冰箱外部尺寸≤988*950*1900（宽*深*高）（mm），内部尺寸≥750*750*1450（宽*深*高）（mm）。

3、微电脑控制，LCD数码显示箱内温度，显示精度0.1℃；

4、具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警、门开报警、环温高报警；

5、具有多种报警方式：声音蜂鸣报警、数字闪烁报警、符号闪烁报警，远程报警接口；

6、多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行；

7、具有断电报警功能，且在产品断电后能有数字温度显示≥24小时；

8、采用HC环保制冷剂和制冷系统，明确制冷剂用量，制冷剂用量符合国家安全标准,可燃制冷剂不能高于150g；

9、根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌上要标注制冷剂的详细名称及装入量；符合《低温保存箱节能环保认证技术规范》要求；

10、进口碳氢高效节能压缩机，更节能环保;

11、25℃环温时，空箱耗电量应≤3.5Kw.h/24h；

12、箱内温度均匀性±5℃以内；

13、一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用暗锁（四把钥匙）及挂锁，实现多人管理；

14、内外双层门设计，聚氨酯发泡外门+3个内门，外门2层密封，密封保温效果好，更加节能；

15、保温层PU整体发泡，厚度≥70mm；

16、内藏式蒸发器设计，金属喷粉内胆，防腐蚀，制冷快；

17、进口EBM风机，微电脑智能控制运行；

18、静音低噪，稳定运行噪音要低于45分贝；

19、具有平衡孔模块，轻松开门；

20、具2个测试孔，方便实验使用和监控箱内温度；

21、箱内大空间，搁架上下可调，便于存放不同物品；

22、万向脚轮+底脚设计，便于移动和锁定调平；

23、可选配温度记录仪，实现温度数据的纸质保存；

24、可选配RS485或USB、打印机，实现数据的可追溯性。

（三）-80℃冰箱

采购参数：

1、温度范围-10°C～-86°C可调节，适用范围在-40°C～-86°C ，控温精度0.1℃；

2、具有多种故障报警（高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警），两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护-可设定时间、显示面板密码锁功能、断电记忆功能）；

3、采用HC环保制冷剂，制冷效率高，节能环保；

4、采用双级复叠制冷系统，高温级压机和低温级压机配合制冷，制冷效率高；

5、根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌或标签上要标注制冷剂的详细名称及装入量；

6、一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用暗锁及双挂锁；

7、4 个独立发泡内门并带密封条设计，有效保温，最大限度避免开门后的冷量泄露。外门3层密封，整机共计4层密封，保温效果好；

9、进口品牌压缩机2个，稳定可靠

10、微电脑控制，LED 显示屏，可显示环温及输入电压；

11、使用真空隔热材料VIP(15mm)+加厚PU整体发泡（130mm）；

12、内胆为电锌板喷粉，防腐蚀，导热快；

13、可选配USB模块，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，数据可永久保存，且可通过自带的USB端口导出全部数据，实现数据的可追溯性；

14、具有内置5V冷链供电系统，确保用电安全，减少外部布线，降低故障风险；

15、具有可加热平衡孔模块，可满足短时间内连续开门；

16、≥2个测试孔，方便用户实验使用和监控箱内温度；

17、具有医疗器械注册证，证书上产品型号要求与投标型号完全符合；

18、可选配网络接口，选配同品牌智能温度记录仪、冷链安全监控系统，全程监控并记录设备运行状态，并短信报警；

21、外部尺寸（宽x深x高）：945*900*1980mm

22、内部尺寸（宽x深x高）：590*630*1310mm

23、净重：290±3% kg

二标段：尘埃粒子计数仪（1台）

采购参数：

1.粒径范围：0.3-25 µm；

2.粒径尺寸：0.3 至 10 µm , 用户可选；厂家校验 : 0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0 µm；可同时测量六个通道数据，且通道粒径可调节；

3.光    源：长寿命激光二极管；

4.流    量： 大于等于2.83L/min；

5.采样时间：1 秒至 99 小时；

6.采样频率：1 至 9999 个循环或连续型；

7.浓度限制：大于等于5,950,000 个/ft3(210,000,000 个 /m3)；

8.可生成 ISO 14644-1、EU GMP 附录 1 及 FS209E  符合性报告；

9.粒径分辨率：在 0.5 µm <15%( 符合 ISO 21501-4)；

10.通    讯：Modbus® RTU 通过以太网或 USB 接口；

11.警告状态：声光报警；

12.数据存储：大于等于10000 个数据记录，包括日期，时间，六个通道，流量，样品 ID，采样流量，通过USB 传递数据或使用 TraxProTM 软件下载；

13.电    源：可卸载充电锂电池、110 至 240VAC，50-60Hz 普通电源；

14.重量：小于等于1.0 千克 ( 包括电池 )；

15.交货要求：AC适配器、零计数过滤器、通讯软件及电缆、锂电池*2、底座、便携箱；

16.内设多国语言切换显示：简体中文，英语，日语，德语，法语，西班牙语和意大利语；

17.显示：QVGA 高清晰 8-9cm 触摸屏；

18.可外接传感器测试环境温度、相对湿度；

19.为保障原厂售后服务，需提供原厂针对本项目授权及售后服务承诺函。

三标段:冷冻研磨仪（1台）

采购参数：

1．15秒内最大处理量同时可以处理64个样品，包括可以适用12位和24位的低温冷冻适配器；

2．可以兼容的样品量：64*(0.2-0.5ML) /64*2ML /12*(5-15)ML  /4*25ML  /2*50ML，可以任意定做各种规格研磨管。

3.触摸屏显示,人性化交互设计，操作便捷，可以方便直观的操作：

可存储十组以上实验数据，根据不同实验样本，设置有动物心脏脾肺肾、骨骼、皮肤、毛发模式。

模式循环：根据设置的实验参数，可在几个设置好的参数间不断循环，进一步减少人为因数的干扰。

4．开盖运行保护：电磁锁定

5.最大进料尺寸：无要求，根据适配器调节。

6．最终出料粒度：小于等于5µm。

7.研磨平台数 (可接纳研磨罐数) >2 。

8．带自动中心定位的紧固装置,工作时安全锁，全程保护。

9.均质速度： 0—70 HZ/秒,工作时间 ：0秒-9999秒，用户可自行设定；噪音等级： <55db

10.在减震技术上采用“双层减震结构”技术，确保在高速研磨工作时，仪器处于一个稳定状态，不会对于外部仪器产生干扰及保证整体环境的安全性

11.研磨球材料： 合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂。研磨球直径： 0.1-30mm。

12.加速： 在小于等于2秒内达到最大速度。   减速： 在小于等于2秒内达到最低速度。噪音等级： <55db

13.智能启动：在设定的时间条件到达后，智能启动，无需人工再按启动操作。

14.固定研磨管的部分，采用了“简便式试管压紧”技术，降低破管的风险，再配以可靠的压紧技术对于高强度的研磨工作，能保证研磨管的完整度高于99.995%.

15．制冷功能： 采用“具有冷冻功能的研磨装置”技术，可以实现，-50℃到室温可调节。 控温精度：控温精度：±0.5℃。有效的解决研磨过程中升温过快影响样本变性，结块的问题，提高成功率

16.采用“多种物质粉碎提取”和“快速研磨功能的细胞粉碎装置”技术，对于将任何来源(包括土壤、植物和动物的组织/器官、细菌、酵母、真菌、孢子、古生物标本等样本进行研磨粉碎。进而可以对的原始DNA、RNA和蛋白质进行提取和纯化研磨方式：湿磨，干磨，低温研磨都可。

17.适配器材质：聚四氟乙烯 或 合金钢

18.可随意更换适配器，有大于等于十四种适配器可供选配，0.2ml×96 孔板， 2.0ml×24适配器，5.0ml×12适配器，15ml×8适配器， 15ml×8适配器， 25ml×4适配器 ，50ml×2适配器，2.0ml×48适配器，5.0ml×24 适配器， 2.0ml×24冷冻适配器（可达-196度）， 5.0ml×12冷冻适配器（可达-196度），15ml×8冷冻适配器（可达-196度），25ml×2冷冻适配器（可达-196度），50ml×2冷冻适配器（可达-196度），可接受任意规格定制。

19.配套离心管开盖工具，可以快速的协助工作人员打开离心管，避免污染。

20.拥有多项专利，提供专利证书复印件。

21．具有升级成超低温液氮冷冻或空气制冷机制冷的能力；

22 .采用进口原装德脉冲式马达驱动发生系统，性能稳定；

23.产品需具有欧盟认可的检测机构出具的检验证书，满足MD2006/42/EC，LVD2014/35/EU，EC2014/30/EU三大指令及其标准：EN ISO 12100:2010,EN 61010-1:2010, EN 61326-1:2013,EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013；

24.需要品牌厂家出具的售后服务承诺书.

四标段：低温冷冻离心机（1台）

1.最高转速： ≥15200rpm

2.最大离心力：≥25830xg

3.最大容量:≥ 4×400mL

4.温度设定范围：-10℃至+40℃

5.加减速控制：9级加速, 10级减速

6.转头锁定系统：Auto-Lock转头自锁，具有转头自动锁定装置，可以在3秒内实现转头的安全锁定&转头更换

7生物安全性保证：所有转子均可选配防生物污染密封盖，每个转头盖子提供经第三方认证的证书。可以单手操作，无需旋盖及搭扣，并可以确保密封

8.驱动系统：无碳刷大力矩电机直接驱动

9.程序：6个快捷程序可一键调用，并具有1个快捷预冷程序

10.运行时间控制: 0-9小时59分钟；并具有瞬时离心及连续离心方式

11.控制系统：微电脑控制, 数字液晶显示；可以同时显示设定和实际温度、速度、时间；可简单快捷设定运行条件和运行参数；

12.自动性能：可选择在离心结束之后自动开盖；可选择在离心结束时声音提醒功能

13．可选配转子数量: ≥15个，并且有非金属转头可供选配，满足不同实验需求。

14.配置要求：需要配备角转头，转速≥15000rpm，容量要求6*50ml尖底管、6*15ml尖底管、24*1.5/2ml微量离心管。

三、质量要求

1.服务实施地点（采购人指定地点）。

2.供应商所提供的货物应是全新的和未使用过的，并符合国家有关制造标准和环保要求。

3.保证产品质量：保证所提供的产品内外包装的标志编号清晰，标签内容完整，盒签内容完整，防伪签内容完整，为最新批次的正品。产品严格按照要求生产，质量符合国家有关标准，保证产品的使用效果。如出现重大质量缺陷，供应商须无条件退货或更换同类产品；对因运输不慎造成的产品破损及数量不足等问题，立即补发，并承担运输费用。

4.保证及时供货：供应商接到采购人批次订货通知后，15个日历天内需将产品送到指定地点并根据采购人安排进行安装调试。严格按照协议所规定的方式、方法及时供货，保证在规定的日期内送达采购人指定地点，如因特殊情况不能按时交货，供应商以书面形式及时将原因和可能延误期限通知采购人，否则按照每天合同金额百分之一支付违约金，同时采购人有修改或终止该批次货物的合同的权利。

5.所供产品必须为原（新）材料，如其不符合规定的材料，一旦查出，责任及损失由成交单位承担。

四、售后服务

（一）此次采购的产品质保期不低于一年。从通过项目验收之日起计。软件（如有）终身免费升级。

（二）交付、验收合格使用后，按合同提供质保期内的免费保修服务。

（三）质保期内，设备若有故障，免费更换零配件；成交供应商接到采购人的报修通知后2小时内响应，48小时内进行维修，每次维修须派专业维修人员到现场。

（四）如现场不能维修解决的故障问题，须提供故障不能排除时的解决方案。

（五）江苏上海地区必需有维修人员。

（六）质保期满后，成交供应商须承诺提供终身维修服务，保证零配件供应，维修费用按照材料成本收取，免人工费。质保期满后，如设备故障，接到用户电话后技术人员须在 2 小时内电话沟通，48小时内到现场维修。

（七）免费保修期满后，采购人亦有权自行选择维保单位。

五、付款方式

项目验收合格后支付合同总价的95%，余款验收合格满一年后支付。款项由采购单位按相关财务支付规定办理支付手续。

六、验收

（一）验收要求

1.供应商须提供产品设备的验收方案，该方案须符合国家相关行业标准和验收标准。

2.货物到达采购人指定现场前，应提前1天通知采购人做好准备，由采购人会同有关单位和人员根据成交供应商提供的货物设备清单，进行现场验收；

3.成交供应商在完成项目后，若经采购人验收不合格，成交供应商承担所有责任。

（二）验收标准

1.谈判文件第三章“项目需求”中明确的标准和技术要求；

2.与合同货物有关的最新版本的中华人民共和国国家/国际标准和部颁标准；

3.成交供应商随响应文件提供货物制造国的制造及验收的官方标准或货物验收大纲，经采购方确认后，将作为对货物的验收依据之一；

4.成交供应商在澄清投标文件时作出的承诺，经采购方确认后，将作为对货物的验收依据之一；

5.货物性能考核指标：不得低于上述货物验收标准中的指标。具体指标签订合同时根据招标文件和投标文件确定。

6．设备到货后，采购人将根据财政部财库[2016]205号及省市政府采购履约验收文件编制验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，邀请实际使用人、参加本项目的其他供应商、专家或第三方专业机构参与验收。

7.因设备验收问题发生争议，由南通市质量监督部门进行鉴定。设备符合验收标准的（依据采购文件及附件），鉴定费由采购人承担；设备不符合验收标准的，鉴定费由成交供应商承担，且该批货物无条件退货，由此所造成的直接经济损失，由成交供应商承担，包括：赔偿合同总金额30%的违约金、履约保证金不予退还。